NeoNatalie Suction

Aspirador nasal para recién nacido – Reusable

(Aspirador / Jeringa)

Instrucciones de Uso

REF.: Catálogo No. 986000   Cantidad: 1 pieza

Por favor lea estas Instrucciones de Uso cuidadosamente para familiarizarse perfectamente con el manejo y mantenimiento adecuado de este aspirador nasal antes de usarlo.

Uso previsto

- La intención primordial del  uso del aspirador nasal NeoNatalie Suction es remover y/o quitar los fluidos de las cavidades nasales y orales de los recién nacidos e infantes. También es apropiado para un uso más general como jeringa de irrigación.

Importante

- Utilícelo bajo las guías y protocolos médicos locales.

- Deseche el utensilio si aparece estar dañado.

- Este utensilio no es apropiado para remover el meconio de las vías respiratorias inferiores.

Advertencias

Nota: El desinfectar el utensilio erróneamente incrementa el riesgo de diseminar enfermedades.

- No inserte la Boquilla más de 1- 2 cm dentro de los orificios nasales o más de 2 – 3 cm dentro de la boca.

- Limpie y desinfecte el utensilio antes de usarlo con el siguiente paciente.

- Tenga cuidado de no vaporizar contaminantes en el aire pues esto incrementa el riesgo de esparcir enfermedades. Este utensilio no es un juguete.

Verificar antes de cada uso

Nota: Siempre asegúrese que el utensilio

esté limpio y no esté dañado antes del uso.

1. Tire la Cabeza  hacia el Cuerpo del aspirador nasal. Asegúrese de que la Cabeza y el Cuerpo encajen correctamente.

2. Para examinar la succión apriete el Cuerpo. Bloquee la punta de la Boquilla con un dedo y suelte el Cuerpo. El Cuerpo no se debe de expandir hasta que la punta de la Boquilla esté desbloqueada.

Instrucciones de Uso

Nota: La fuerza de la succión depende de cuanto se haya apretado el Cuerpo. Dependiendo del tamaño de la mano  y de la técnica, la aspiración máxima alcanzada está dentro de un rango de 50 – 150 mmHg (70-200 cm H2O). Practique con un manómetro conectado a la Boquilla para mejorar la técnica.

Presione los lados del Cuerpo.        Inserte la Boquilla dentro la      Retire la Boquilla y Mantenga el Cuerpo presionado.     cavidad oral o nasal. Libere       presione el Cuerpo

lentamente el Cuerpo para       para depositar el

aspirar.                                   contenido dentro de

un recipiente para

agua, toalla o similar.

Para aspiraciones repetitivas, mantenga presionado el Cuerpo hasta volver a aspirar.

Limpieza después de su uso

- Abra la parte de la Cabeza y vacíe el residuo aspirado.

- Lave y cepille todas las partes con agua y jabón. Enjuague la Boquilla y Cabeza con agua. Asegúrese de remover todos los residuos visibles.

- Desinfecte utilizando cualquiera de los siguientes métodos listados en orden según su eficacia:

- Autoclave a vapor: 136°C (277°F) y 2.0 kg/cm²  durante 10 – 20 minutos.

- Desinfección química: Solución activa de glutaraldehído según las recomendaciones de concentración y procedimiento del fabricante. Enjuague el utensilio sumergiéndolo completamente en agua limpia  por 1 minuto.

- Agua hirviendo: Mínimo 10 minutos.

- Seque completamente y manténgalo limpio hasta su próximo uso.

Especificaciones técnicas

Dimensiones de la punta de la Boquilla: Diámetro interno (DI): 3,0mm

Diámetro externo (DE): 4,5 mm

Fuerza de aspiración (típica): 100 mmHg [136 cmH2O]

Temperatura de uso: 0°C (32°F) hasta 50°C (122°F)

Temperatura de almacenamiento: -20°C (-4°F) hasta 60°C(140°F)

Material: Silicona

Este producto es conforme a los requerimientos esenciales de la Directiva de Consejo 93/42/EEC y enmendado por la Directiva de Consejo 2007/47/EC

Este producto es libre de látex.

Fabricado en China para:

Laerdal Medical AS, Tanke Svilandsgate 30

P.O.Box 377, 4002 Stavanger Noruega

Tel: (+47) 51511700

Fax: (+47) 51523557

E-mail: laerdal.norway@laerdal.no

Copyright 2010, Laerdal Medical AS. Todos los derechos reservados.

Distribuido dentro de EE.UU. por:

LAERDAL MEDICAL CORPORATION

167 Myers Comers Road, P.O. Box 1840

Wappingers Falls, New York 1259-8840

Tel: (800) 431-1055, +1 (845) 297-7770

Fax: (800) 227-1143, +1 (845) 298-4545

E-mail: customerservice@laerdal.com

NeoNatalie, Laerdal, y el logo de Laerdal son marcas registradas de Laerdal Medical.  Todos los derechos reservados.

EE.UU. y otras patentes pendientes. Patente de diseño EE.UU. y otras inscripciones de diseño.

# Text boxes

Boquilla

Cabeza

Cuerpo